江西师范大学校内分散采购

2026年6月药学院生物化学和细胞生物学教学仪器采购项目

一、供应商须知：
1、 评标方式：最低价评标法
2、 最高限价：48150元
3、 开标时间：2026年6月30日15时00分
4、 开标地点：江西师范大学瑶湖校区先骕楼3207办公室
5、 采购组织单位：（药学院）（章）
6、 采购小组成员：袁涛、朱国孙、吴子琦
7、 校内分散采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至药学院3207办公室，否则响应无效。
二、采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量（单位）
	单价金额（元）
	总价金额（元）
	备注

	1. 
	纯水仪
	1.微电脑全自动制备RO纯水和UP超纯水

2.中文菜单，椭圆面膜液晶屏控制，图文动画显示                                                   

3.时钟显示，1~1000分钟时间设定、定时定量定质取水，取                               

水自动设置，从500ml－5000ml无级调速取水                      

4.ABS一体化防锈耐腐蚀机箱，安全绝缘，符合GLP要求

5.具有特殊深度除盐处理,耗材到期更换自动提醒功能

6.RO膜防垢自动冲洗程序，开机系统自检诊断，系统漏水报警,自动停机、低压缺水、满水停机保护，停电复位，UV灯失效、水质超标报警等 

7.进口滤壳水源预处理，正反手、自动冲洗，源水、纯水和超纯水多路水质在线检测显示，水质水量系统升级功能进口紫外灯，光程1cm，吸光度≤0.001，高压灭菌降TOC，进口陶氏RO膜，两级反渗透系统设计、美国海德仑四级混床抛光核子级树脂

8.内循环消毒装置，可加药进行管道循环消毒，独立式耗材配件组（非整体式），方便拆卸更换

9.美国IPP增压泵，低压超静音，台湾压德克电磁阀，有效延长产品的使用寿命，使性能得到最大化的保证

10进水水源: 一般城市自来水、RO水、去离子水、蒸馏水、井水,水温5-45℃,TDS＜300PPM

11.速度: 造水速度:10L/h     取水速度: 1.5-2L/min

12.纯水水质: 电导率<8μs/cm@25℃,电阻率≥0.2MΩ.cm@25℃,优于中国实验用水规格GB6682-2008三级水标准

13.超纯水水质: 电导率≤0.055μs/cm@25℃,电阻率18.25MΩ.cm@25℃; 优于中国实验用水规格GB6682-2008一级水标准

14.热原含量: <0.003 Eu /ml, 双级反渗透

15.TOC: ≤3ppb

16.颗粒含量: >0.1um<1个/ml

17.微生物/菌落数含量: <1cfu/ml

18.重金属: Fe 、Al 、Cr、Ni、Cu、Zn、 K、Na均小于0.2 ug/L， Cl-、SO42-、NO2-、NO3-均小于0.1 ug /L。
	1
	9800
	9800
	

	2. 
	移液枪
	量程:100-1000ul     增量：5μl

测量体积：1000μl 500μl  100μl

不准确度：0.60%  0.70%  2.00%
	20
	165
	3300
	

	3. 
	移液枪
	量程:10-100ul     增量：1μl

测量体积：100μl 50μl  10μl

不准确度：0.80%  1.00%  3.00%
	20
	165
	3300
	

	4. 
	移液枪
	量程:0.5-10ul     增量：0.1μl

测量体积：10μl 5μl  1μl

不准确度：1.00%  1.50%  2.50%
	10
	165
	1650
	

	5. 
	数显水浴锅
	方式：自然水对流热传递

 性能：使用温度范围：RT+5-100℃  内尺寸：600*300*200mm  36L

 温度分辨率：0.1℃

 温度波动度：±0.5℃

 温度分布精度：±1.0℃

升温时间:≤40分钟

 构成：内装：不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

 断热材：聚氨酯

 上盖：双层不锈钢板上盖

内盖：有

试管架：有

 控制器：加热器：不锈钢加热管

额定功率：2.0kw

温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出

温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定

温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示

定时器：0-999分钟（带定时等待功能）

运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
	2
	1250
	2500
	

	6. 
	紫外可见分光光度计
	波长范围 190-1000nm  光谱带宽 4nm或 2nm可选

波长准确度  ±2nm  波长重复性  ≤0.5nm

波长设置方式 自动 波长分辨率 0.1nm

光度准确度 ±0.5%T 光度重复性  ≤0.2%T

杂散光 ≤0.1%T 稳定性 ±0.001A/h（500nm预热后）

光度范围 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C

数据输出 USB接口 打印输出  并行口

显示系统 128*64位点阵式大屏幕LCD

光源  进口长寿命钨灯、氘灯                                                                                                             仪器采用128*64位点阵式液晶显示器,每屏可显示5组数据

C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试

可连续测试和存储200组数据，可存储200条标准曲线

F模式（系数法）下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量

测量和存储的数据具有断电保持功能

波长自动校准、自动设定、偏差自我修复

法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试

配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据
	1
	6300
	6300
	

	7. 
	多功能紫外分析仪
	1、电源：220 V 频率：50 HZ

2、紫外波长： 254nm 15 w ×2支/365nm 15 w ×2支

3、紫外滤光片尺寸：200×70 mm

4、 可见光： LED 4 w×1个

5、 仪器功率：64 w

6、 仪器外形尺寸：260×380×270 mm

7、紫外滤光片的紫外光透过率大于20μw/㎡

样品室采用开启式并有透明玻璃的观察窗，两侧有小门，方便取放样品。它采用全封闭设计，使用该仪器时，可预防紫外线对使用人员的伤害。使用时可单独使用254nm波长和365nm波长，或者同时使用2个波长。全封闭设计，可随开随用。顶部有固定照相机的支架及照相孔，方便对样品的观察结果进行拍照
	1
	2800
	2800
	

	8. 
	植物光照培养箱
	控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃

分辨率：0.1℃

波动度：±0.5℃

均匀度：±1.5℃（37℃时）

光照强度：0-15000Lx（分六级可调）

光源：荧光灯管

输入功率：1900W

定时范围：0-9999分钟

内胆尺寸(mm)：554×610×1148

外形尺寸(mm)：783×905×1818

载物托架：4块

外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，光照度，超温报警功能；

幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；

配有玻璃观察内门；

箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；

采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

标配机械锁，防止任意开门；

采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

可编程程序设计，可设置30段99周期；

光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
	1
	18500
	18500
	


备注说明：

三、商务条款
1、质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后30天内完成。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1. 
	纯水仪
	
	1.微电脑全自动制备RO纯水和UP超纯水

2.中文菜单，椭圆面膜液晶屏控制，图文动画显示

3.时钟显示，1~1000分钟时间设定、定时定量定质取水，取

水自动设置，从500ml－5000ml无级调速取水

4.ABS一体化防锈耐腐蚀机箱，安全绝缘，符合GLP要求

5.具有特殊深度除盐处理,耗材到期更换自动提醒功能

6.RO膜防垢自动冲洗程序，开机系统自检诊断，系统漏水报警,自动停机、低压缺水、满水停机保护，停电复位，UV灯失效、水质超标报警等

7.进口滤壳水源预处理，正反手、自动冲洗，源水、纯水和超纯水多路水质在线检测显示，水质水量系统升级功能进口紫外灯，光程1cm，吸光度≤0.001，高压灭菌降TOC，进口陶氏RO膜，两级反渗透系统设计、美国海德仑四级混床抛光核子级树脂

8.内循环消毒装置，可加药进行管道循环消毒，独立式耗材配件组（非整体式），方便拆卸更换

9.美国IPP增压泵，低压超静音，台湾压德克电磁阀，有效延长产品的使用寿命，使性能得到最大化的保证

10进水水源: 一般城市自来水、RO水、去离子水、蒸馏水、井水,水温5-45℃,TDS＜300PPM

11.速度: 造水速度:10L/h     取水速度: 1.5-2L/min

12.纯水水质: 电导率<8μs/cm@25℃,电阻率≥0.2MΩ.cm@25℃,优于中国实验用水规格GB6682-2008三级水标准

13.超纯水水质: 电导率≤0.055μs/cm@25℃,电阻率18.25MΩ.cm@25℃; 优于中国实验用水规格GB6682-2008一级水标准

14.热原含量: <0.003 Eu /ml, 双级反渗透

15.TOC: ≤3ppb

16.颗粒含量: >0.1um<1个/ml

17.微生物/菌落数含量: <1cfu/ml

18.重金属: Fe 、Al 、Cr、Ni、Cu、Zn、 K、Na均小于0.2 ug/L， Cl-、SO42-、NO2-、NO3-均小于0.1 ug /L。
	
	
	
	
	
	

	2. 
	移液枪
	
	量程:100-1000ul     增量：5 ul
测量体积：1000 ul 500 ul  100 ul
不准确度：0.60%  0.70%  2.00%
	
	
	
	
	
	

	3. 
	移液枪
	
	量程:10-100ul     增量：1 ul
测量体积：100 ul 50 ul  10 ul
不准确度：0.80%  1.00%  3.00%
	
	
	
	
	
	

	4. 
	移液枪
	
	量程:0.5-10ul     增量：0.1 ul
测量体积：10 ul 5 ul  1 ul
不准确度：1.00%  1.50%  2.50%
	
	
	
	
	
	

	5. 
	数显水浴锅
	
	方式：自然水对流热传递

 性能：使用温度范围：RT+5-100℃  内尺寸：600*300*200mm  36L

 温度分辨率：0.1℃

 温度波动度：±0.5℃

 温度分布精度：±1.0℃

升温时间:≤40分钟

 构成：内装：不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

 断热材：聚氨酯

 上盖：双层不锈钢板上盖

内盖：有

试管架：有

 控制器：加热器：不锈钢加热管

额定功率：2.0kw

温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出

温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定

温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示

定时器：0-999分钟（带定时等待功能）

运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
	
	
	
	
	
	

	6. 
	紫外可见分光光度计
	
	波长范围 190-1000nm  光谱带宽 4nm或 2nm可选

波长准确度  ±2nm  波长重复性  ≤0.5nm

波长设置方式 自动 波长分辨率 0.1nm

光度准确度 ±0.5%T 光度重复性  ≤0.2%T

杂散光 ≤0.1%T 稳定性 ±0.001A/h（500nm预热后）

光度范围 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C

数据输出 USB接口 打印输出  并行口

显示系统 128*64位点阵式大屏幕LCD

光源  进口长寿命钨灯、氘灯                                                                                                             仪器采用128*64位点阵式液晶显示器,每屏可显示5组数据

C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试

可连续测试和存储200组数据，可存储200条标准曲线

F模式（系数法）下，可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量

测量和存储的数据具有断电保持功能

波长自动校准、自动设定、偏差自我修复

法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试

配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据
	
	
	
	
	
	

	7. 
	多功能紫外分析仪
	
	1、电源：220 V 频率：50 HZ

2、紫外波长： 254nm 15 w ×2支/365nm 15 w ×2支

3、紫外滤光片尺寸：200×70 mm

4、 可见光： LED 4 w×1个

5、 仪器功率：64 w

6、 仪器外形尺寸：260×380×270 mm

7、紫外滤光片的紫外光透过率大于20μw/㎡

样品室采用开启式并有透明玻璃的观察窗，两侧有小门，方便取放样品。它采用全封闭设计，使用该仪器时，可预防紫外线对使用人员的伤害。使用时可单独使用254nm波长和365nm波长，或者同时使用2个波长。全封闭设计，可随开随用。顶部有固定照相机的支架及照相孔，方便对样品的观察结果进行拍照
	
	
	
	
	
	

	8. 
	植物光照培养箱
	
	控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃

分辨率：0.1℃

波动度：±0.5℃

均匀度：±1.5℃（37℃时）

光照强度：0-15000Lx（分六级可调）

光源：荧光灯管

输入功率：1900W

定时范围：0-9999分钟

内胆尺寸(mm)：554×610×1148

外形尺寸(mm)：783×905×1818

载物托架：4块

外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，光照度，超温报警功能；

幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；

配有玻璃观察内门；

箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；

采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

标配机械锁，防止任意开门；

采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

可编程程序设计，可设置30段99周期；

光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

